Запустить jCjS

jCjSGui.exe -cfg ../stuff/ACOTT/us01/jcjs_us01_metrolog.xml

Перейти по ссылке

http://127.0.0.1:8080/ACOUSTIC_METR/

Если порт занят 8080, то Запустить jCjS с указанием порта

jCjSGui.exe -cfg ../stuff/ACOTT/us01/jcjs_us01_metrolog.xml –p 8088

Перейти по ссылке

http://127.0.0.1:8088/ACOUSTIC_METR/

На странице нажать кнопку Сканировать

Появятся все найденные усилители. Кликнуть в ячейку с коэффициентом калибруемого канала. Откроется калибровочное окно

Подать на входе УС-01 напряжение  13 мкВ и нажать соответствующую напряжению кнопу Расчитать коэф-нт

Кнопкой Скопировать можно применить первый рассчитанный коэффициент для всех калибр-ых напряжений.

Или повторить действия с напряжением 97 мкВ, 1мВ, 20 мВ, и 39 мВ.

В финале калибровки канала нажать кнопку Сохранить (полученные коэффициенты сохранятся на HDD)

После калибровки усилителей, рядом с файлом

stuff\ACOTT\us01\jcjs_us01_metrolog.xml

появится

stuff\ACOTT\us01\jcjs_us01_metrolog.json

В нем сохранены все коэффициенты.

ВНИМАНИЕ! Для правильной работы необходима уникальность идентификаторов каналов (в рамках одной подсистемы)

Чтобы применить полученные коэффициенты при эксплуатации блока, необходимо:

Переместить полученный файл в каталог со стартовым конфигурационным файлом и переименовать его (сделать одноименным со стартовым оставив расширение .json)

Пример:

При старте jCjS на подсистеме Акустики с конфигом

jCjSGui.exe -cfg ../stuff/ACOTT/us01/KuAES/Asott-1-Ak-Us01.xml

пост опроса подгрузит коэффициенты из одноименного со стартовым файла, в данном случае из ../stuff/ACOTT/us01/KuAES/Asott-1-Ak-Us01.json